# Baño Termostático para agua o aceite

# BTMPA

# Manual del Usuario

## Elementos Provistos

- Estufa

- Gradilla perforada

- Manual de usuario

Gradilla

Identificación de Partes

Termostato Digital Omron E5CWL

Encendido General

Agitador

Encendido Agitador

## PRECAUCION: NUNCA ENCIENDA EL BAÑO SI NO ESTA CARGADO CON LIQUIDO

## Características Técnicas

- Tensión de alimentación: 220V monofásico, 50/60 Hz

- Temperatura de trabajo: desde ambiente hasta 100 ºC

- Condiciones de transporte/almacenamiento: -10 a +50 ºC, 15% a 85% HR, 700 a 1200 Hpa

- Termostato digital PID Omron E5CWL

- Capacidad: 12 litros

## Instalación

### Lugar

- Instale su baño, apoyándolo sobre sus patas, sobre una superficie horizontal y firme

- Deje espacios libres alrededor de la estufa para asegurar su ventilación y tenga en cuenta que el baño genera cantidades importantes de vapor de agua en su funcionamiento.

### Condiciones del lugar

- El baño debe estar ubicado en interiores, evite colocarlo en lugares expuestos a cambios bruscos de temperatura y humedad, como así también aquellos en los que pueda sufrir golpes o vibraciones.

- Ubique el baño cerca del toma corriente, de manera de poder enchufarlo y desenchufarlo fácilmente.

- La temperatura ambiente deberá ser, de al menos 5 °C, menor a la temperatura de trabajo del equipo, y la humedad ambiente sugerida es de aproximadamente 70%.

### Instalación Eléctrica

- El equipo requiere un suministro eléctrico requerido de 220V monofásicos capaz de suministrar la potencia requerida por su modelo.

- El baño debe conectarse directamente a la red eléctrica, utilizando el enchufe reglamentario provisto (sellado y polarizado con tres patas), sin la intervención de adaptadores, zapatillas, etc.

- Corrobore el buen estado de la conexión de puesta a tierra de su instalación.

- Si bien no resulta imprescindible, es altamente recomendable que su laboratorio cuente con un disyuntor diferencial, con el que protegerá la seguridad de las personas ante posibles pérdidas de aislamiento de cualquiera de sus equipos, y simultáneamente funcionará como una eficaz prevención contra incendios de origen eléctrico.

- Cuando quiera desconectar el equipo de la red, no tire del cable sino directamente de la ficha

- Si tiene que envolver con papel algún material dentro del equipo, utilice únicamente papel de grado médico.

- La manipulación de líquidos debe efectuarse con el equipo desconectado. Si se produce algún derrame, no deberá usar el estufa hasta que el personal técnico se asegure de que no quedaron restos líquidos dentro del mismo.

- Si las fluctuaciones de tensión de la red de alimentación sobrepasan el ±10% de la tensión nominal, se debe colocar un estabilizador de tensión o un disyuntor de protección.

- Si se daña el cable de alimentación, su reemplazo deberá ser efectuado por el service oficial o personal técnico calificado para evitar peligros.

## Uso

Podrá usar el baño para cultivo u otro ensayo en el rango de temperatura que posee el mismo, cumpliendo con todas las precauciones de seguridad establecidas.

#### Instrucciones de funcionamiento

- Asegúrese de que el baño está desconectado de la red eléctrica.

- Rellene la batea con agua hasta el nivel deseado, el que debe estar, al menos, 3 cm por encima de la resistencia calefactora.

- Conecte el baño a la red eléctrica.

- Conecte el agitador al tomacorriente ubicado en la cara inferior de la caja de control.

- Encienda el equipo accionando la tecla ROJA.

- Ajuste de temperatura deseada en el controlador digital. Revise el manual asociado para familiarizarse con los métodos y teclas de control.

- La temperatura será automáticamente controlada por el control de temperatura. La luz piloto se encenderá cuando el regulador de temperatura entregue potencia a la resistencia calefactora, apagándose cuando la desconecta.

- La tecla VERDE enciende el agitador. Si requiere su uso, se recomienda activarlo simultáneamente con la calefacción, al inicio del proceso.

## Mantenimiento

### Limpieza

- Limpie frecuentemente el baño para evitar la acumulación de  sales en el calefactor y sensor de temperatura

- Desconecte el baño de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.

- No sumerja al baño en agua.

- Utilice un paño humedecido con jabón neutro.

- Puede separar la caja de control de la unidad con la llave allen provista..

- No utilice abrasivos.

- Para devolver el brillo puede usar pasta de pulir con grano extrafino.

### Programa de mantenimiento preventivo

#### Mensual

- Limpieza de la batea

- Limpieza de la caja de control

- Limpieza de calefactor y bulbo

#### Semestral

- Chequeo de la potencia del calefactor (se puede hacer con un amperímetro)

- Control de los puntos de corte de seguridad del regulador

#### Anual

- Control de corrosión del cuerpo de la resistencia calefactora

- Ensayo de puesta a tierra y aislamiento.

- Calibración del regulador de temperatura

### Ajuste óptimo de parámetros del controlador

### Los valores óptimos son precargados en fábrica

- Si, por cualquier motivo (p. ej. operación incorrecta) estos valores son alterados, recomendamos devolverlos a estos valores:

| Parámetro | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| L.Adj |  | Nivel de ajuste |
| At |  | AT: ejecutar / cancelar |
| CnS |  | Offset de la indicación de temperatura |
| P |  | Banda proporcional |
| i |  | Banda integral |
| d |  | Banda de derivación |
| OF-r |  | Valor de reset manual |
| HYS |  | Valor de histéresis (en grados) del control ON OFF |
| Cn-t |  | Tipo de transductor conectado a la entrada |
| d-U |  | Unidad para expresar la temperatura |
| CntL |  | PID + ON/OFF |
| CP |  | Período del PWM |
| DrEu |  | Operación directa o inversa |
| Alt 1 |  | Tipo de alarma |

### Limpieza

- Antes limpiar el equipo, desconectarlo de alimentación.

- Para la limpieza no sumerja el equipo en agua.

- Utilice un paño suave seco húmedo (no embebido) con jabón neutro.

- No utilice abrasivos.

### Mantenimiento Programado de su Equipo

#### Mensualmente

- Limpieza interna

- Limpieza externa

#### Semestralmente (por personal técnico calificado o service)

- Control de corte y funcionamiento del termorregulador

- Ajuste de cierre de Puerta/s

#### Anualmente (por personal técnico calificado o service)

- Control de corrosión del cuerpo de la Estufa

- Ensayos eléctricos de Fuga, Puesta a Tierra y Rigidez dieléctrica

- Calibración del termómetro y termorregulador

- Control de corte

## Problemas: causas posibles y recomendaciones

| Problema | Causa posible | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| No funciona ni enciende ninguna luz después de encender el equipo | Falla de la alimentación eléctrica | Verifique que llegue tensión al tomacorrientes utilizado y que la instalación eléctrica esté preparada para el consumo de este equipo. |
| Se enciende la luz piloto pero no funciona | Probablemente esté dañada la resistencia calefactora | Contactar al service |
| Aún poniendo el regulador de temperatura al máximo | Probablemente el falla el regulador | Contactar al service |
| El regulador no corta | La temperatura de trabajo solicitada al termostato es superior al alcance del modelo | Disminuya la temperatura solicitada |
| El agitador no funciona | Está mal enchufado o no se activó la tecla de encendido de este dispositivo. | Verifique que esté bien enchufado en la parte inferior de la caja de control. |

## Garantía

TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA, garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o componentes y/o materiales por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA se reserva el derecho de anular esta garantía cuando a juicio de nuestro servicio técnico se den los siguientes supuestos:

- Incorrecto otorgamiento de la garantía

- Desperfectos causados por el mal uso, caídas, golpes, etc

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado por TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA

- Destrucción parcial o total por descargas eléctricas atmosféricas

- Mal funcionamiento debido a interferencias eléctricas en la red de 220 V

- Incorrecto funcionamiento a causa de bajo nivel de tensión

- Fallas debidas a errores de instalación

- No cubre roturas o daños en partes plásticas, cables eléctricos externos y fichas

- Falta de descarga a tierra

- Alteración o falta del número de serie completo y/o estampilla de aduana

Por tratarse de una unidad con componentes importados se aclara que de disponer del repuesto, el tiempo máximo de reparación será de 60 días, de no contarse con el mismo, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.

Este service NO está autorizado a realizar cambios de mercadería. EN TODOS LOS CASOS, se reciben las unidades en reparación.

La mercadería en estas condiciones se devolverá solamente al titular de la compra.

Para atención de la unidad dentro de la garantía se deberá enviar la misma a nuestra empresa o a quién y/o donde esta le indique.