Manual de Instrucciones

del Usuario

MODELO:  DCS-16 RTV

INS-DCS-16RTV-A

# INDICE:

INDICE:	2

1. DESCRIPCIÓN DE COMANDOS DEL TABLERO	3

2. LLAVE GENERAL DE ENCENDIDO	4

3. APERTURA Y CIERRE DE TAPA	4

3.1. Descripción para el cierre y apertura:	4

4. INSTALACIÓN	4

5. LUGAR DE INSTALACIÓN	5

6. CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR	5

Pasos a seguir:	5

7. COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL	7

Colocación del Cabezal:	7

Extracción del Cabezal:	7

8. PROGRAMACIÓN DE UN MÉTODO DE CENTRIFUGACIÓN	8

Pasos a seguir:	8

9. DETENCIÓN Y FRENO DE LA CENTRIFUGACIÓN	8

# 1. DESCRIPCIÓN DE COMANDOS DEL TABLERO

VARIADOR DE VELOCIDAD:

Con el variador de velocidad se selecciona la velocidad a la cual se quiere realizar la centrifugación.

La escala del mismo es una escala de referencia y no indica velocidad.

TIMER :

El timer tiene una escala graduada donde se puede seleccionar el tiempo de funcionamiento en un rango máximo de 30 minutos.

TAQUÍMETRO DIGITAL ELECTRÓNICO: VELOCIDAD REAL EXPRESADA EN DOS DÍGITOS

La velocidad del equipo esta expresada en revoluciones por minuto, en un indicador digital de dos dígitos.

La lectura se realiza multiplicando por 100 las R.P.M. indicadas.

INTERRUPTOR GENERAL: sobre el lateral del equipo se encuentra una llave de encendido general, la cual corta la energía eléctrica del mismo.

en NINGÚN caso se debe forzar en sentido contrario el timer. si se desea detener la CENTRIFUGACIÓN antes del tiempo seleccionado, esto se DEBERÁ realizar por medio del variador de velocidad, donde en su punto OFF realiza el corte de la CENTRIFUGACIÓN.

# 2. LLAVE GENERAL DE ENCENDIDO

Una vez que el equipo fue instalado, no es recomendable desenchufarlo del tomacorrientes, ya que el mismo posee una llave general de encendido.

Esta llave que esta situada en la parte lateral derecha del equipo permite realizar el encendido general del equipo.

# 3. APERTURA Y CIERRE DE TAPA

## 3.1. Descripción para el cierre y apertura:

APERTURA DE TAPA: Presione hacia la IZQUIERDA la ranura del sistema de cierre de la tapa, hasta que escuche el “clicK” que traba el cerrojo de la misma.

Levante suavemente la misma hasta que se apoye en la traba posterior del equipo

CIERRE DE TAPA:  Después de realizar la carga del rotor, baje la tapa ejerciendo una suave presión sobre la misma y presione el botón que desliza el cerrojo que la traba.

O P E N

# 4. INSTALACIÓN

La centrifuga llega a sus manos completamente armada y comprobada, sólo se debe conectar la misma a un suministro eléctrico que debe ser de:

220 volts --  50 / 60 ciclos --2 amperes

MONOFÁSICO con toma a tierra

MUY IMPORTANTE:

La conexión de la toma a tierra de la unidad es un requisito legal.

El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas o cosas si no se cumplen las recomendaciones aquí mencionadas.

# 5. LUGAR DE INSTALACIÓN

- El equipo debe estar colocado en un lugar fresco y aireado.

- No colocarlo cerca de fuentes de calor o de equipos que generen demasiada temperatura.

- Después de cada proceso de centrifugación se deberá dejar la tapa del equipo abierta para que se homogenice la temperatura del rotor con la temperatura ambiente.

- No colocar el equipo en lugares donde se generen ruidos eléctricos ya que estos pueden interferir las señales del microprocesador.

# 6. CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR

La carga de las muestras en el rotor es una de las condiciones en las cuales se debe poner mas atención.

Una correcta carga de las mismas nos posibilitará obtener en el tiempo una mayor performance del equipo.

## Pasos a seguir:

- La cantidad de muestras siempre debe ser en números pares 2,4,6.......16.Si no tenemos muestras pares colocar una muestra falsa para lograr completar un número par de muestras.

- Cada par de muestras debe estar correctamente balanceado entre si. Ambas muestras deben tener el mismo peso.

- Colocar cada par de muestras en el rotor en posiciones opuestas enfrentadas.

- Realizarlo sucesivamente con cada par de muestras.

Siempre la carga del rotor se debe empezar a realizar en los portatubos más alejados del centro del rotor.

### Ejemplo ROTOR

Modelo CP-16

Siempre se deberá realizar la carga en la parte externa de los portatubos del  rotor.

Los tubos deben ir balanceados y en posiciones opuestas. Según gráfico.

Una vez que se haya terminado de llenar la parte externa de los portatubos se deberá realizar la carga en la parte interna del mismo.

Esta es una muestra de como se debe realizar la carga de los tubos en nuestro cabezal modelo CP-16, de tipo oscilante.

Los tubos deben ir balanceados y en posiciones opuestas. Según gráfico.

Si el rotor angular tuviera dos filas de portatubos se deberá comenzar la carga en la fila externa del mismo.

Una vez que se halla terminado de llenar la parte externa de los portatubos se deberá realizar la carga en la parte interna del mismo.

Ejemplo ROTOR ANGULAR

Modelo CF-6

La atención que se preste en el balanceo de las muestras y en la colocación de las mismas en el rotor es lo que determina que el equipo tenga una larga vida útil.

# 7. COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL

Este modelo de centrífuga permite la utilización de hasta 16 tipos distintos de cabezales intercambiables lo que posibilita la utilización del equipo para una amplia gama de procedimientos y métodos de centrifugación para adaptarse a cualquier tipo de estudio.

## Colocación del Cabezal:

Se necesitan:

a) El cabezal propiamente dicho.

b) El sujetador del cabezal.

- Identificar el lado de arriba del cabezal, tomarlo con ambas manos.

- Ubicar los orificios del eje de montaje en coincidencia con los que se hallen en el eje del motor, y depositar suavemente el cabezal en su lugar.

- Ajustar bien el cabezal al eje motor en forma manual. (El cabezal es autoajustante y son necesarias llaves especiales para colocarlo)

- Controlar que la base del cabezal apoye correctamente sobre la platina del motor.

El sujetador se ajusta en sentido horario, y se desajusta en el sentido contrario. El cabezal gira en sentido antihorario para mantener apretado el sujetador.

## Extracción del Cabezal:

- Retirar completamente el sujetador.

- Extraer tomando el cabezal en forma pareja desde los brazos del mismo.

# 8. PROGRAMACIÓN DE UN MÉTODO DE CENTRIFUGACIÓN

## Pasos a seguir:

Encender el equipo, según:

Llave general de encendido

Cargar las muestras, según:

CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR

Cerrar la tapa, según:

apertura y cierre de tapa

Seleccionar el tiempo deseado:

timer

Seleccionar la velocidad deseada:

VARIADOR DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO

# 9. DETENCIÓN Y FRENO DE LA CENTRIFUGACIÓN

Para realizar la detención del equipo antes de que finalice el tiempo de centrifugación se deberá girar la perilla del variador ELECTRÓNICO de velocidad hasta colocarla en la posición “OFF“.

EN NINGÚN CASO LA DETENCIÓN DE LA CENTRIFUGACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR GIRANDO LA PERILLA DEL “TIMER” HASTA LA POSICIÓN  DE APAGADO, YA QUE DE ESTA MANERA SE REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA VIDA ÚTIL DEL MISMO.

El frenado de la centrifugación esta preprogramado de fábrica.