# Centrífuga de Mesa

# MODELO: DCS-16RV

# Manual de Instrucciones del Usuario

### LOCALIZACION COMANDOS DEL TABLERO

Line: Indicador luminoso que indica si el equipo está recibiendo alimentación eléctrica.

Velocity: Variador electrónico de velocidad, con posición de off para cortar una corrida.

Timer: temporizador de 30 minutos con escala graduada. El equipo frena automáticamente después del tiempo seleccionado.

Running: señal luminosa que indica que el rotor está girando.

INTERRUPTOR GENERAL: sobre el lateral del equipo se encuentra una llave de encendido general, la cual corta la energía eléctrica del mismo.

EN NINGÚN CASO SE DEBE FORZAR EN SENTIDO CONTRARIO EL TIMER , SI SE DESEA DETENER LA CENTRIFUGACIÓN ANTES DEL TIEMPO SELECCIONADO, ESTO SE DEBERÁ REALIZAR POR MEDIO DEL VARIADOR DE VELOCIDAD, DONDE EN SU PUNTO OFF REALIZA EL CORTE DE LA  CENTRIFUGACIÓN.

### LLAVE GENERAL DE ENCENDIDO

Una vez que el equipo fue instalado, no es recomendable desenchufarlo del tomacorrientes, ya que el mismo posee una llave general de encendido.

Esta llave, que esta situada en la parte lateral derecha del equipo, permite realizar el encendido general del equipo equivalente a la acción de enchufarlo y desenchufarlo.

### APERTURA Y CIERRE DE TAPA

Esta centrifuga posee un sistema de cierre de tapa de seguridad.

- Descripción para el cierre y apertura:

APERTURA DE TAPA: Presione hacia la IZQUIERDA la ranura del sistema de cierre de la tapa, hasta que escuche el “clicK” que traba el cerrojo de la misma.

Levante suavemente la misma hasta que se apoye en la traba posterior del equipo

CIERRE DE TAPA:  Después de realizar la carga del rotor, baje la tapa ejerciendo una suave presión sobre la misma y presione el botón que desliza el cerrojo que la traba.

O P E N

### INSTALACION

La centrifuga llega a sus manos completamente armada y comprobada, solo se debe conectar la misma a un suministro eléctrico que debe ser de 220V 50Hz, 2 A, con conexión a tierra.

MUY IMPORTANTE:

La conexión de la toma a tierra de la unidad es un requisito legal.

El fabricante no se responsabiliza por los danos causados a personas o cosas si no se cumplen las recomendaciones aquí mencionadas.

### LUGAR DE INSTALACION

- El equipo debe estar colocado en un lugar fresco y aireado.

- No colocarlo cerca de fuentes de calor o de equipos que generen demasiada temperatura.

- Después de cada proceso de centrifugación se deberá dejar la tapa del equipo abierta para que se homogenice la temperatura del rotos con la temperatura ambiente.

- No colocar el equipo en lugares donde se generen ruidos eléctricos ya que estos pueden interferir las señales del microprocesador.

### CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR

La carga de las muestras en el rotor es una de las condiciones en las cuales se debe poner mas atención.

Una correcta carga de las mismas nos posibilitara obtener en el tiempo una mayor performance del equipo.

PASOS A SEGUIR:

- La cantidad de muestra siempre debe ser en numero pares: 2,4,6 .....16. Si no hay una cantidad par de muestras se debe agregar una muestra falsa para lograr completar un numero par.

- Cada par de muestras debe estar correctamente balanceados entre sí. Ambas muestras deben tener el mismo peso.

- Colocar cada par de muestras en el rotar en posiciones opuestas enfrentadas.

- Realizarlo sucesivamente con cada par de muestras.

- Siempre la carga del rotar se debe empezar a realizar en los portatubos mas alejados del centro del rotor.

Siempre se deberá realizar la carga en la parte externa de los portatubos del  rotor.

Los tubos deben ir balanceados y en posiciones opuestas. Según gráfico.

Una vez que se haya terminado de llenar la parte externa de los portatubos se deberá realizar la carga en la parte interna del mismo.

Esta es una muestra de como se debe realizar la carga de los tubos en nuestro cabezal modelo CP-16, de tipo oscilante.

La atención que se preste en el balanceo de las muestras y en la colocación de las mismas en el rotar es lo que determina que el equipo tenga una larga vida útil.

### PROGRAMACION DE UN MÉTODO DE CENTRIFUGACION

PASOS A SEGUIR:

- Encender el equipo con la llave general de encendido

- Cargar las muestras de manera balanceada, como se indicó más arriba

- Seleccionar la temperatura deseada

- Cerrar la tapa y trabar la tapa.

- Seleccionar el tiempo deseado con el temporizador.

- Seleccionar la velocidad deseada con el control de velocidad.

### DETENCION DE LA CENTRIFUGACION

Para realizar la detención del equipo antes de que finalicé el tiempo de centrigucion se deberá girar la perilla DEL VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD hasta colocarla en la posición "OFF".

# COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL

Este modelo de centrífuga permite la utilización de hasta 16 tipos distintos de cabezales intercambiables lo que posibilita la utilización del equipo para una amplia gama de procedimientos y métodos de centrifugación para adaptarse a cualquier tipo de estudio.

## Colocación del Cabezal:

Se necesitan:

a) El cabezal propiamente dicho.

b) El sujetador del cabezal.

- Identificar el lado de arriba del cabezal, tomarlo con ambas manos.

- Ubicar los orificios del eje de montaje en coincidencia con los que se hallen en el eje del motor, y depositar suavemente el cabezal en su lugar.

- Ajustar bien el cabezal al eje motor en forma manual. (El cabezal es autoajustante y son necesarias llaves especiales para colocarlo)

- Controlar que la base del cabezal apoye correctamente sobre la platina del motor.

El sujetador se ajusta en sentido horario, y se desajusta en el sentido contrario. El cabezal gira en sentido antihorario para mantener apretado el sujetador.

## Extracción del Cabezal:

- Retirar completamente el sujetador.

- Extraer tomando el cabezal en forma pareja desde los brazos del mismo.