Manual de Instrucciones

del Usuario

MODELO:  EPF-12R Presvac

Centrífuga de Alta Velocidad Refrigerada

Para tubos de 2 y 1.5 ml

INS-EPF-12R-A

INDICE

| INSTALACIÓN | 3 |
| --- | --- |
| LUGAR DE INSTALACIÓN | 3 |
| DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | 4 |
| - TIMER - VARIADOR DE VELOCIDAD - ANULA TIMER - LECTOR DIGITAL DE VELOCIDAD | 4 4 4 4 |
| LECTOR DIGITAL DE TEMPERATURA | 4 |
| PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA | 5 |
| INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA | 5 |
| LLAVE GENERAL DE ENCENDIDO | 5 |
| APERTURA Y CIERRE DE TAPA | 6 |
| CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR | 6 |
| COLOCACIÓN DEL CABEZAL | 7 |
| EXTRACCIÓN DEL CABEZAL | 7 |
| PROGRAMACIÓN DE UN MÉTODO DE CENTRIFUGACIÓN | 8 |
| DETENCION DE LA CENTRIFUGACION | 8 |

INSTALACIÓN

La centrifuga llega a sus manos completamente armada y comprobada , solo se debe conectar la misma a un suministro eléctrico que debe ser de :

220 volts --  50 / 60 ciclos --5 amperes

MONOFÁSICO con toma a tierra

MUY IMPORTANTE: 	La conexión  de la toma a tierra de la unidad es un 	requisito legal .

El fabricante no se responsabiliza por los danos causados 	a personas o cosas si no se cumplen las recomendaciones 	aquí mencionadas.

LUGAR DE INSTALACIÓN

- El equipo debe estar colocado en un lugar fresco y aireado.

- La parte posterior del equipo donde se visualiza el compresor debe permanecer destapada para un mejor aireacion del equipo.

- No colocarlo cerca de fuentes de calor o de equipos que generen demasiada temperatura .

- No colocar el equipo en lugares donde se generen ruidos eléctricos ya que estos pueden interferir las seniles del microprocesador.

DESCRIPCIÓN DE COMANDOS EN EL TABLERO

TIMER: El timer tiene una escala graduada donde se puede seleccionar el tiempo de funcionamiento en un rango máximo de 30 minutos.

Una vez que el tiempo de centrifugación se halla cumplido, el equipo se detendrá automáticamente.

VARIADOR DE VELOCIDAD: Con el variador de velocidad se selecciona la velocidad a la cual se quiere realizar la centrifugación.

Los números que se indican en la circunferencia del variador son para poder tener una referencia en la selección de la velocidad.

LECTOR DIGITAL DE VELOCIDAD: La velocidad del equipo expresada en revoluciones por minuto, en un indicador digital de dos dígitos.

La lectura se realiza multiplicando por 100 las R.P.M. indicadas.

EN NINGUN CASO SE DEBE FORZAR EN SENTIDO CONTRARIO EL TIMER, SI SE DESEA DETENER LA CENTRIFUGACION ANTES DEL TIEMPO SELECCIONADO, ESTO SE DEBERA REALIZAR POR MEDIO DEL VARIADOR DE VELOCIDAD, DONDE EN SU PUNTO OFF REALIZA EL CORTE DE LA CENTRIFUGACION.

# LECTOR DIGITAL DE TEMPERATURA

La temperatura esta expresada en grados centígrados.

# PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA

SET

°C

04

DISMINUYE O AUMENTA LAS VARIABLES

PULSADOR DE SETEADO DE TEMPERATURA

# INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA

Normalmente el aparato visualiza la temperatura relativa de la sonda.

Presione la tecla SET para visualizar el actual valor actual programado.

Para modificar el valor programado mantenga presionada la tecla SET y ARRIBA  o ABAJO para aumentar o disminuir la temperatura programada.

Llave general de encendido

Una vez que el equipo fue instalado, no es recomendable desenchufarlo del tomacorrientes, ya que el mismo posee una llave general de encendido.

Esta llave que esta situada en la parte lateral del equipo permite realizar el encendido general del equipo.

apertura y cierre de tapa

Esta centrifuga posee un sistema de cierre de tapa de seguridad que no permite que la centrifuga se ponga en funcionamiento si la misma se encuentra cerrada.

1. Descripción para el cierre y apertura:

APERTURA DE TAPA: Presione hacia la IZQUIERDA la ranura del sistema de cierre de la tapa, hasta que escuche el “clic” que traba el cerrojo de la misma.

Levante suavemente la misma hasta que se apoye en la traba posterior del equipo

O P E N

CIERRE DE TAPA:  Después de realizar la carga del rotor , baje la tapa ejerciendo una suave presión sobre la misma y presione el botón que desliza el cerrojo que la traba.

CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR

La carga de las muestras en el rotor es una de las condiciones en las cuales se debe poner mas atención .

Una correcta carga de las mismas nos posibilitara obtener en el tiempo una mayor performance del equipo.

PASOS A SEGUIR:

- La cantidad de muestra siempre debe ser en numero pares 2,4,6.......16 .Si no tenemos muestras pares colocar una muestra falsa para lograr completa un numero par de muestras.

- Cada par de muestras debe estar correctamente balanceados entre si. Ambas muestras deben tener el mismo peso.

- Colocar cada par de muestras en el rotor en posiciones opuestas enfrentadas.

- Realizarlo sucesivamente con cada par de muestras.

- Siempre la carga del rotor se debe empezar a realizar en los portatubos mas alejados del centro del rotor.

Esta es una muestra de como se debe realizar la carga de los tubos en un cabezal marca Presvac modelo CP-16 , de tipo oscilante.

### Ejemplo ROTOR ANGULAR

Los tubos deben ir balanceados y en posiciones opuestas. Según grafico.

Si el rotor angular tuviera dos filas de portatubos se deberá comenzar la carga en la fila externa al mismo

Una vez que se halla terminado de llenar la parte externa de los portatubos se deberá realizar la carga en la parte interna de los mismos

La atención que se preste en el balanceo de las muestras y en la colocación de las mismas en el rotor es lo que determina que el equipo tenga una larga vida útil.

# COLOCACIÓN DEL CABEZAL

Se necesitan:

a) El cabezal propiamente dicho.

b) El sujetador del cabezal.

- Ubicar  los orificios del eje de montaje en coincidencia con los que se hallen en el eje del motor, y depositar suavemente el cabezal en su lugar.

- Ajustar bien el cabezal al eje motor en forma manual.

- Controlar que la base del cabezal apoye correctamente sobre la platina del motor.

El sujetador se ajusta en sentido horario, y se desajusta en el sentido contrario. El cabezal gira en sentido antihorario para mantener apretado el sujetador.

Extracción del Cabezal

- Retirar completamente el sujetador.

- Extraer tomando el cabezal en forma pareja desde los brazos del mismo.

PROGRAMACIÓN DE UN MÉTODO DE CENTRIFUGACION

PASOS A SEGUIR :

Seleccionar la temperatura deseada:

programacion de la temperatura

Seleccionar la temperatura deseada:

PROGRAMACIÓN de la temperatura

Cargar las muestras, según:

CARGA DE LAS MUESTRAS EN EL ROTOR

Seleccionar el tiempo deseado:

timer

Seleccionar la velocidad deseada:

VARIADOR DE VELOCIDAD ELECTRONICO

DETENCIÓN DE LA CENTRIFUGACION

Para realizar la detención del equipo antes de que finalice el tiempo de centrifugación se deberá girar la perilla del variador electronico de velocidad hasta colocarla en la posición “OFF“.

EN NINGÚN CASO LA DETENCIÓN DE LA CENTRIFUGACION SE DEBERÁ REALIZAR GIRANDO LA PERILLA DEL “TIMER” HASTA LA POSICIÓN  DE APAGADO , YA QUE DE ESTA MANERA SE REDUCE CONSIDERABLEMENTE  LA VIDA ÚTIL DEL MISMO.