# Estufas de Cultivo Cp343, Cp464, Cp595 y Cp797

# Manual del Usuario

## Elementos Provistos

- Estufa

- Un estante rejilla

- Manual de usuario

Piloto

Termostato

Encendido General

Luz interna

Trampilla de ventilación

y portatermómetro

Bulbo del regulador

Puerta visor

Manija de cierre

Patas

Identificación de Partes

## Características Técnicas

- Tensión de alimentación: 220V monofásico, 50/60 Hz

- Clasificación IP: IPX3

- Temperatura de trabajo: desde ambiente hasta 90 ºC

- Condiciones de transporte/almacenamiento: -10 a +50 ºC, 15% a 85% HR, 700 a 1200 Hpa

- Termostato hidráulico al grado

- Cámara útil:

  - Cb343: 30 x 40 x30 cm (36 litros)

  - Cb464: 40 x 60 x 40 cm (96 litros)

  - Cb575: 50 x 70x 50 cm (175 litros)

  - Cb797: 70 x 90 x 70 cm (441 litros)

- Consumo: 180 W / 300 W / 400 W / 1 kW

## Instalación

### Lugar

- Instale su estufa, apoyándola sobre sus patas, sobre una superficie horizontal y firme

- Deje espacios libres alrededor de la estufa para asegurar su ventilación

### Condiciones del lugar

- La estufa debe estar ubicada en interiores, evite colocarla en lugares expuestos a cambios bruscos de temperatura y humedad, como así también aquellos en los que pueda sufrir golpes o vibraciones.

- Ubique la estufa cerca del toma corriente, de manera de poder enchufarla y desenchufarla fácilmente.

- La temperatura ambiente deberá ser, de al menos 5 °C, menor a la temperatura de trabajo del equipo, y la humedad ambiente sugerida es de aproximadamente 70%.

### Instalación Eléctrica

- El equipo requiere un suministro eléctrico requerido de 220V monofásicos capaz de suministrar la potencia requerida (entre 300 W y 1 kW según el modelo).

- La estufa debe conectarse directamente a la red eléctrica, utilizando el enchufe reglamentario provisto (sellado y polarizado con tres patas), sin la intervención de adaptadores, zapatillas, etc.

- Corrobore el buen estado de la conexión de puesta a tierra de su instalación.

- Si bien no resulta imprescindible, es altamente recomendable que su laboratorio cuente con un disyuntor diferencial, con el que protegerá la seguridad de las personas ante posibles pérdidas de aislamiento de cualquiera de sus equipos, y simultáneamente funcionará como una eficaz prevención contra incendios de origen eléctrico.

- Cuando quiera desconectar el equipo de la red, no tire del cable sino directamente de la ficha

- Si tiene que envolver con papel algún material dentro del equipo, utilice únicamente papel de grado médico.

- Si va a introducir líquidos o materiales húmedos puede verse afectada la seguridad eléctrica. Consulte el plan de mantenimiento preventivo.

- La manipulación de líquidos debe efectuarse con el equipo desconectado. Si se produce algún derrame, no deberá usar la estufa hasta que el personal técnico se asegure de que no quedaron restos líquidos dentro del mismo.

- No coloque líquidos que se puedan derramar en el interior del equipo

- Si las fluctuaciones de tensión de la red de alimentación sobrepasan el ±10% de la tensión nominal, se debe colocar un estabilizador de tensión o un disyuntor de protección.

- Luego de cumplido el ciclo de uso, es conveniente dejar descender la temperatura en forma natural, al menos a 70°C si se utiliza a temperaturas superiores, antes de abrir la puerta.

- Si se daña el cable de alimentación, su reemplazo deberá ser efectuado por el service oficial o personal técnico calificado para evitar peligros.

## Uso

Podrá usar la estufa para cultivo u otro ensayo en el rango de temperatura que posee la misma, cumpliendo con todas las precauciones de seguridad establecidas.

#### Instrucciones de funcionamiento

- Conecte la estufa a la red eléctrica.

- Gire el control de temperatura hasta el valor deseado.

- Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.

- La temperatura será automáticamente controlada por el control de temperatura. La luz piloto se encenderá cuando el regulador de temperatura entregue potencia a la resistencia calefactora, apagándose cuando la desconecta.

- Debe tenerse en cuenta, para calcular el tiempo de trabajo de la estufa, que la misma requiere de aproximadamente media hora para estabilizar la temperatura de funcionamiento, para aquellas superiores a 45º C.

- La tecla AUX enciende la luz interior. Enciéndala sólo cuando sea necesario, para prolongar su vida útil.

#### Instrucciones de uso sistema portatermómetro ajuste gradual

- Retire la tapa de la trampilla de ventilación, para ello deberá desajustar el tornillo y retirarlo completamente.

- Reemplace la tapa por el dispositivo porta termómetro que sostendrá al mismo, presione un poco para que calce en la corredera y trasládelo hasta la posición en que desea colocar el termómetro.

- Una vez hecho esto, introduzca el termómetro en el orificio del sistema y gire la tuerca superior de ajuste para mantener el termómetro fijo al sistema.

## Mantenimiento

### Limpieza

- Antes limpiar el equipo, desconectarlo de alimentación.

- Para la limpieza no sumerja el equipo en agua.

- Utilice un paño suave seco húmedo (no embebido) con jabón neutro.

- No utilice abrasivos.

### Mantenimiento Programado de su Equipo

#### Mensualmente

- Limpieza interna

- Limpieza externa

#### Semestralmente (por personal técnico calificado o service)

- Control de corte y funcionamiento del termorregulador

- Ajuste de cierre de Puerta/s

#### Anualmente (por personal técnico calificado o service)

- Control de corrosión del cuerpo de la Estufa

- Ensayos eléctricos de Fuga, Puesta a Tierra y Rigidez dieléctrica

- Calibración del termómetro y termorregulador

- Control de corte

## Problemas: causas posibles y recomendaciones

| Problema | Causa posible | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| No funciona ni enciende ninguna luz después de encender el equipo | Falla de la alimentación eléctrica | Verifique que llegue tensión al tomacorrientes utilizado y que la instalación eléctrica esté preparada para el consumo de este equipo. |
| Se enciende la luz piloto pero no funciona | Probablemente esté dañada la resistencia calefactora | Contactar al service |
| Aún poniendo el regulador de temperatura al máximo | Probablemente el falla el regulador | Contactar al service |
| El regulador no corta | La temperatura de trabajo solicitada al termostato es superior al alcance del modelo | Disminuya la temperatura solicitada |
| La manija de puerta no cierra | Montaje desalineado | Regule la misma con los dos tornillos ubicados en su parte inferior |
| La luz interior no enciende | Bombilla quemada | Asegúrese de que la tecla de iluminación está activada. Verifique el estado de la bombilla |
| Las puertas de vidrio están caídas | Montaje desalineado | Regule la misma con los dos tornillos ubicados en la parte inferior de los marcos |

## Transporte y Almacenamiento

Dependiendo del modelo, deberán ser transportado por al menos dos operarios con la ayuda de un carro de transporte.

Estiba máxima: 2 unidades.

## Garantía

TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA, garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o componentes y/o materiales por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA se reserva el derecho de anular esta garantía cuando a juicio de nuestro servicio técnico se den los siguientes supuestos:

- Incorrecto otorgamiento de la garantía

- Desperfectos causados por el mal uso, caídas, golpes, etc

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado por TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA

- Destrucción parcial o total por descargas eléctricas atmosféricas

- Mal funcionamiento debido a interferencias eléctricas en la red de 220 V

- Incorrecto funcionamiento a causa de bajo nivel de tensión

- Fallas debidas a errores de instalación

- No cubre roturas o daños en partes plásticas, cables eléctricos externos y fichas

- Falta de descarga a tierra

- Alteración o falta del número de serie completo y/o estampilla de aduana

Por tratarse de una unidad con componentes importados se aclara que de disponer del repuesto, el tiempo máximo de reparación será de 60 días, de no contarse con el mismo, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.

Este service NO está autorizado a realizar cambios de mercadería. EN TODOS LOS CASOS, se reciben las unidades en reparación.

La mercadería en estas condiciones se devolverá solamente al titular de la compra.

Para atención de la unidad dentro de la garantía se deberá enviar la misma a nuestra empresa o a quién y/o donde esta le indique.