Entrenador para Práctica de Punciones Lumbares  S411

## 1. Componentes

- Torso adulto

- Canal espinal

- Cordón espinal

- Pie/soporte

- Fuente de alimentación

- Jeringas y tubuladuras

- Puertos de ensamble para carga y drenaje

- Manual de uso

- Bolso de transporte

Importante: Recomendamos usar exclusivamente con agua destilada.

## 2. Preparación

- Coloque el simulador en posición vertical

- Cargue la jeringa con agua destilada (se usa aproximadamente 120 ml)

- Conecte la jeringa a un extremo (blanco) del tubo de llenado

- Conecte el tubo en el puerto (blanco) de llenado

- Conecte el tubo de drenaje en la salida (negra) destinada a tal fin

- Coloque el extremo distal del tubo de drenaje en un contenedor donde pueda vaciar líquido

- Inyecte el contenido de la jeringa dentro del simulador

- Recargue la jeringa y vuelva a inyectar el líquido (aprox 120 ml)

- El sistema se encuentra lleno cuando no se encuentran burbujas de aire en su interior

- Conecte la fuente

- Una vez que conecte la fuente al suministro eléctrico observará en el display el valor “00”

## 3. Presurización del sistema

- Desconecte el tubo de drenaje del simulador

- Deje la jeringa colocada en el puerto de llenado

- Introduzca más líquido dentro del sistema de llenado

- El display mostrará los cambios de presión a medida que ingrese el líquido

- Continúe llenando el sistema hasta que el display muestre OL (overload)

- Cuando aparezca OL detenga la carga y reinserte el tubo de drenaje

- Continúe llenando de líquido para remover el aire en el sistema

- Cuando no aparezcan burbujas de aire en el tubo de drenaje el sistema estará listo para usarse

## 4. Ajuste de la presión en el simulador

- La presión se puede aumentar o disminuir de 0 a 57 cm de H2O

- El display ofrece 3 botones, encendido, aumentar y disminuir

- Cuando el sistema es encendido por primera vez el display marcará 00

- No modificar la presión antes que el sistema se encuentre lleno de líquido

- Modificar la presión hasta llegar al valor requerido con los botones arriba/abajo

- Listo para realizar el procedimiento